## Slide 1: 検量線作成と 検出限界・定量下限
株式会社 環境技研

## Slide 2
1．検量線とは
定量分析において、その濃度を求めるときに必須となるのが検量線である。
検量線は、分析装置によって得られた信号を濃度に換算するために使用される。
機器分析のほとんどが、標準物質もしくは標準試料での校正をもとに、未知試料の測定値を得る相対値分析である。
検量線と未知試料の特性がマッチしていないと、いくら検量線が正しくても、正しい分析結果は得られない。
検量線の作成方法や、検量線の種類、そして、検出限界や定量下限という数値の考え方について解説を行う。

## Slide 3
２．検量線の種類
①検量線法
標準列を段階的に4点以上調整し測定する。濃度と指示
値の関係をグラフにして検量線を作成する。
②標準添加法
試料溶液を同量づつ、４点以上分取し、標準液を段階的
に濃度を変えて添加する。添加した標準物質濃度を横軸
に、指示値を縦軸にとって検量線を作成する。
・共存成分の影響を除く場合に用いる。
・ただし、スペクトル干渉など、下駄をはいている場合
に使用してはいけない。

## Slide 4: 直線範囲内で試料測定を行うこと！
一点検量線法（ある濃度まで良好に相関がある場合）
二点検量線法 多点検量線法
応答値
濃 度
実試料の応答値
応答値
濃 度
応答値
濃 度

## Slide 5
標準添加法
試料中のマトリクスの影響がある場合
サンプルを４個以上に分け、１個を除き、 残りの溶液に
標準液を段階的な濃度で添加する。
応答値
濃 度
標準液の添加による応答の増加
被検溶液に基づく応答
被検物質の濃度

## Slide 6
③内標準添加法
標準液に一定濃度の内標準物質を添加し、目的成分と
標準物質の指示値の比と標準物質濃度の関係から検量
線を作成する。
・内標準物質としては、性質が目的成分と似ており、試料
中に含まれていない成分を選択する。
例）
・VOCの分析における4-ﾌﾞﾛﾓﾌﾙｵﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ
・ICP/AES分析で用いられるｲｯﾄﾘｳﾑ、ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑなど

## Slide 7
内標準添加法
As:目的元素の応答値
AR:内部標準元素の応答値
As/AR：内標準との応答比率で
検量線を作成する。
濃 度
目的成分の濃度

## Slide 8
３．検量線の作成
横軸（ｘ軸）を濃度、縦軸（ｙ軸）を信号強度とし、各濃度点をプロットする。近似線の計算は通常、最小二乗法により計算する。
検量線溶液の濃度は、等間隔にすることが望ましい。（水道法では4倍を超えない間隔で作成）
混合標準液を調製する場合、液性や共存物がお互いに影響することがないように注意。
検量線溶液の濃度は未知試料溶液の濃度がその範囲に含まれるように調製する。（内挿と呼ぶ）

## Slide 9
４．検量線の評価
相関係数
・近似線に対し、いかにプロットが一致しているかを表わす指標であり、1に近いほど直線性が高い。
・検量線の濃度の間隔によって、相関係数は変化する。大きく濃度の離れた高濃度標準液をプロットすると、相関係数が一見良くなったように見えてしまう。
・検量線は必ずしも直線とは限らない。曲線（非線形、二次）の場合もあるので、実際のプロットを見て判断することが大切である。

## Slide 10
５．検出限界と定量下限
JISＫ0211分析化学用語（基礎部門）
◆検出限界、検出下限、ＤＬ
検出できる最小量（値）
◆定量下限
ある分析法によって分析種の定量が可能な最小量（値）または、最小濃度
注意事項
◆報告下限値
報告値を受け取る側が「少なくともこの数値まで明確に測定して報告をして下さい」と 要求する意図をもって設定された値である。検出限界、定量下限と混同してはならない。

## Slide 11
６．検出限界(JIS法 装置検出限界）
分析装置から出力される信号にはばらつきが存在し、それは正規分布に従う。
ブランクの信号分布
平均値から±3σは約99.7％
⇒測定対象物が検出されない最大濃度とする。
検出限界は測定手法によって定義が異なる。その根拠を明確にすることが大切である。

## Slide 12
3σ以上のシグナルが検出されたら、測定対象物が検出されたといえるが、3σに相当する濃度が100％の確率で検出できるわけでは無い。
3σとなる濃度においてもばらつきが存在し、それは正規分布に従う。
Kaiserの論理
50％の確率で不検出となる。
図の網掛け部分が不検出

## Slide 13
Currieの論理
検出限界を3.29σとすると5％の確率で不検出となる。

## Slide 14
７．標準偏差の算出方法
標準偏差（σ）は「標本の標準偏差」を使用すること
関数電卓では「標本の標準偏差」：σn-1と表示されている
エクセルの関数では「STDEV」「STDEV.S」を用いる
「母集団の標準偏差」と「標本の標準偏差」の違い
・母集団の標準偏差とは非常に多数（理論的には無限）の測定で得られるデータ群であり、σｎで表される。
・標本の標準偏差とは母集団から有限のサンプル集団を測定し、得られたばらつきから母集団のばらつきを推定する場合に用いられる。 σｎ＜ σn-1の関係がある。

## Slide 15
８．定量下限（JIS法 装置定量下限）
検出限界と同様に根拠を明確にすることが大切である。
一つの指標として、10σが使われることが多い。
理論的に、
10σは相対標準偏差（RSD)10％に相当
RSD（％）＝σ/Ｘ ×100
Ｘ ：平均値
定量下限値を10σとする考え方は、相対標準偏差が10％以内であればOKという考え方である。

## Slide 16
クロマトグラフィーではベースラインノイズを
使用することがある。
ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌにおけるﾉｲｽﾞ
JIS通則におけるノイズの定義
GC：ノイズの幅そのもの
HPLC：ノイズの幅の半分を計算に用いてS/N比が2または3を検出限界としている。

## Slide 17
９．水道法妥当性評価ガイドラインによる
定量下限
検査対象物を含まない水に検査対象物を定量下限に対応する濃度になるように添加した試料を試験したとき、真度並びに併行精度及び室内精度の目標を満たすことを確認する。

## Slide 18
10．作業環境測定における定量下限の定義
管理濃度の1/10の濃度に相当する測定対象物質を
本分析法に適した捕集・前処理を行い、その標準試料を繰り返し5回分析
標準偏差（σ）の3倍（3σ）を検出下限
10倍（10σ）を定量下限とする
前処理操作が含まれるため、この場合、
方法検出下限
方法定量下限 と呼ばれる。

## Slide 19
１1．製剤・原薬の分析法バリデーション
における検出限界・定量限界
検出限界の求め方：①Ｓ/Ｎ比に基づく方法
ベースラインノイズを持つ分析法に適用
既知濃度の試料を用い、ブランクを比較し、通常S/N比：2～3の範囲を検出限界とし、クロマトグラフにより確認する。

## Slide 20
検出限界の求め方：②レスポンスの標準偏差と検量線の傾きに基づく方法
次式により検出限界（DL)を求める
DL＝3.3σ/ｓ
σ：レスポンスの標準偏差
ｓ：検量線の傾き
標準偏差の求め方は次のa）またはｂ）に従うこと
ａ）ブランクの標準偏差
複数のブランク試料を分析し、そのレスポンスの標準偏差を求め、σとする。
ｂ）検量線に基づく方法
検出限界付近の濃度の試料について検量線を作成し、回帰直線の残差の標準偏差をσとする。または、回帰直線から濃度０におけるレスポンスの標準偏差をσとする。

## Slide 21
定量限界の求め方（検出限界と同じ手法）
①Ｓ/Ｎ比に基づく方法
S/N比：10を定量限界とし、クロマトグラフにより確認する。
②レスポンスの標準偏差と検量線の傾きに基づく
方法
次式により定量限界（QL)を求める
DL＝10σ/ｓ
σ：レスポンスの標準偏差
ｓ：検量線の傾き

## Slide 22
まとめ
検量線の取扱い上の注意点
・検量線の種類①検量線法 ②標準添加法 ③内標準添加法を使い分けること。
・標準物質の取扱い上の注意点 ①化学形態 ②共存物
③用途 ④保管条件 ⑤使用期限 等
・検量線は1次式とは限らない。
・検量線の濃度点の取り方で直線性が変わる。
検出限界、定量下限
・シグナルにはばらつきがあり、それは正規分布に従う。
・検出限界3σ相当濃度の検出確率は50％である。
・定量下限を10σとすることは、相対標準偏差10％以内であればOKという考え方である。
・標本の標準偏差を用いること。
・計算の根拠を明確にすること。

## Slide 23
参考文献
◆分析法バリデーション事例集：製剤/原薬・TK/PK別
情報機構出版
◆現場で役立つ化学分析の基礎（第2版）
日本分析化学会
◆作業環境測定ガイドブック
日本作業環境測定協会
◆水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン
厚生労働省（平成29年10月18日付け薬生水発1018第１号）